## 高县人民医院

## 新生儿暖箱等医疗设备采购项目

采

购

文

件

高县人民医院

2025年8月

目    录

第一章 比选邀请	1

第二章 比选须知	3

第三章 供应商资格审查及符合性审查	6

第四章 采购需求	9

第五章 评分标准	11

第六章 比选申请文件格式	12

- 比选邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 高县人民医院 |
|  | 项目名称 | 新生儿暖箱等医疗设备采购项目 |
|  | 项目编号 | GXRMYY-2025-061 |
|  | 采购需求 | 详见比选文件第四章 |
|  | 最高限价 | 预算22.8万元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | þ公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布； ¨邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动 |
|  | 联合体 | ¨接受 þ不接受 |
|  | 现场踏勘 | ¨举行 þ不举行 |
|  | 履约保证金 | ¨收取 þ不收取 |
|  | 评审方式 | ¨综合评分法 即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。 þ最低价评审法 即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。 |
|  | 比选文件 获取方式 | 供应商应通过： 高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。 |
|  | 比选报名时间 | 2025年08月07日至2025年08月12日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外） |
|  | 比选申请人报名时须提供资料 | - （1）报名表。【格式见附件3】 - （2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。 - （3）企业法人营业执照副本复印件。 - 注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。 |
|  | 提交比选申请文件方式 | 现场提交或邮寄： - 文件份数：正本和副本各1份（均须盖鲜章）。 - 现场提交地点（可邮寄）：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段145号-高县人民医院行政楼二楼209采购管理办公室。 注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达； 未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。 |
|  | 投标截止时间 | 2025年08月13日17时30分 |
|  | 开标地点 | 高县人民医院行政四楼小会议室（供应商不到现场） |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：采购管理办公室 联系方式：杨老师 0831-5393102 （2）需求部门：医学装备科 联系方式：钟老师 14780809080 |

- 比选须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本比选统一使用人民币报价； （2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价 |
|  | 比选申请 文件编制要求 | （1）比选申请文件的格式 比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录； （2）比选申请文件的签署、盖章 比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章； |
|  | 评审要求 | （1）原则上合格供应商需达到三家及以上； （2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 （3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。 （5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任 |
|  | 比选文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分 |
|  | 供应商质疑 | 针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内； 针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内； 质疑函通过书面形式线下提交。 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 |
|  | 中选公告 | （1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告； （2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。 （3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。 |
|  | 总体说明 | - 无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担； - 本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织比选的高县人民医院； - “供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本比选文件最终解释权归采购人所有。 |

- 供应商资格审查及符合性审查

## 一、资格要求

| 序号 | 资格要求内容 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 统一提供承诺函(格式见本文件第四章格式二《承诺函》) | 无 |
| 2 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 4 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 5 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 6 | 投标企业、生产企业及本次投标涉及产品不得涉及以下情况： 1.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质 |  |  |
| 8 | 本项目特定资格要求： | - 报价产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外） |  |

- 采购需求

- 项目概述

- 高县人民医院因业务发展需要，现对婴儿培养箱等医疗设备采购项目进行院内公开比选，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元） | 技术参数及配置 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿培养箱 | 3 | 3.08 | 9.24 | - 温度控制方式：双CPU高精度伺服控温 - 温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制 - 箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃ - 皮肤温度控温范围：32℃～37℃；37.1℃～38℃ - 箱温显示范围：20℃～42℃ - 肤温显示范围：20℃～42℃ - 温度波动范围：±0.5℃ - 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃ - 温度显示精确度：0.1℃ - 皮肤温度传感器测量精确度：±0.3℃ - 加湿功能：具有自然风道加湿和连续可调加热加湿功能 - 抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒 - 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 - 箱内噪音：≤55dB（A）（稳定温度状态下） - 升温时间：≤45min - 具备多种报警功能，如断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障、声光报警和消音、开机自检功能 - >37℃温度设定功能 - 风机无需工具拆卸、方便清洗消毒 - 具有双面蓝光装置，光疗采用LED冷光源 - 19.1 蓝光波长：420nm～490nm - 19.2 光疗灯箱（上）有效表面胆红素总辐照度最大值：4500μW/cm²，辐照强度多档可调 - 19.3 光疗灯盒（下）有效表面胆红素总辐照度最大值：2600μW/cm² - 19.4 光疗灯盒（下）具有独立空气循环散热装置 - 20. 具有正门独立锁定装置 - 21. 一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用 - 22. 产品部件易拆卸，方便清洁消毒，材质工艺防酸防碱、耐腐蚀性强 | 1年 |
| 2 | 宫腔电切镜 | 1 | 4.8 | 4.8 | 1．内窥镜镜体全部采用不锈钢管； 2．采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮； 3．带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 4．独特的30°内窥镜配置，更加方便，视野更广； 5．采用耐高温高强度陶瓷； 6．大孔径不锈钢水阀； 7．不锈钢水阀， 彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病； 8. 外鞘保持静止时，内鞘、操作器、内窥镜和手术电极可360°旋转，可持续灌流； 9．镜体外径：≥θ4mm，，镜体长度： ≥302mm 10．视向角：≥30°，视场角：≥65° 11．角分辨力：≥2.98C/（°） ，有效景深：3-50mm | 1年 |
| 3 | 干燥柜 | 1 | 4.88 | 4.88 | 1、内胆及外壳均采用304不锈钢；电源220V 50HZ； 2、高压风机，噪音低，风力强； 3、双温控制、超温保护、过压漏电保护、运行安全； 4、双开门大视窗中空钢化玻璃门可随时观察内部情况； 5、精确的温控系统，可将温度误差控制在±1°C以内。 6、全电脑自动控制，无需专人看管，结束自动报警； 7、空气过滤功能，保证干燥柜内的空气质量，能有效的防止二次污染； 8、双侧进风，保证内部恒温无死点； 9、液晶显示工作流程。 | 1年 |
| 4 | 呼出一氧化氮分析仪+配套耗材（挂网） | 1 | 3.88 | 3.88 | 1.1 工作条件 1) 环境温度：10℃ 至 35℃； 2) 相对湿度：20% 至 80%，非凝结； 3) 大气压：700hPa 至 1060hPa； 4) 电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz； 5) 额定输入：60VA； 2. 性能指标 2.1 一氧化氮测量 2.1.1 一氧化氮测量范围： 0～4000ppb。 2.1.2 线性：平方相关系数 ：r2 ≥ 0.998，斜率：0.95 ～1.05，截距：±3 ppb。 2.1.3 重复性：< 1.5ppb （测量值 < 50 ppb）; < 3% （测量值 ≥ 50 ppb）。 2.1.4 准确性：<±2.5ppb（测量值 < 50 ppb）;<±5% （测量值 ≥ 50 ppb）。 2.1.5 稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率在±5%内。 2.1.6 分析时间：60s。 2.2 一氧化碳测量 2.2.1 一氧化碳测量范围：0～500ppm。 2.2.2 分辨率：0.1ppm。 2.2.3 线性：平方相关系数 r2≥0.980。斜率：0.94 ～1.06，截距：±1.5 ppm。 2.2.4 重复性：< 0.6ppm （测量值 < 20 ppm）; < 3% （测量值 ≥ 20 ppm）。 2.2.5 准确性：<±1.0ppm（测量值 < 20 ppm）;<±5% （测量值 ≥ 20 ppm）。 2.2.6 稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率在±5%内。 2.3 呼气控制 2.3.1 呼气压力范围：8～30cmH2O，在此范围内可自动调节呼气流速，超出范围停止测量。 2.3.2 在满足呼气压力范围的条件下,呼气流速：50 ± 5 ml/s，200 ±20ml/s。 2.3.3 抽气流速：鼻抽气流速为 10±1 ml/s。 2.3.4 呼气时间：10s 模式 10±1s，6s 模式 6±1s。 2.4 功能 2.4.1 呼气检测包括：FeNO50、FeNO200、CaNO、FnNO、FeCO 及联合 NO 和 CO 测量。 2.4.2 产品可以选择测量在线测量、离线测量、潮气测量、环境测量等测量模式。 2.4.3 系统具备过滤外源性一氧化氮装置。 2.4.4 患者信息管理：产品应可以录入及编辑患者信息。 2.4.5 历史数据管理：产品可以存储、查阅历史测量数据。 2.4.6 产品具有以下通讯接口：USB 接口、以太网接口。 2.4.7 产品可以设置日期、时间。 2.4.8 产品可以调整声音大小，声音关闭时应有提示。 2.4.9 设备能够查看主机、检测器、手柄的规格型号、SN 号、过期日期、剩余使用次数。 2.4.10 产品应能进行设备过期监测、呼吸手柄过期监测、一氧化氮检测器监测、环境温湿度监测。 2.4.11 吸气检测：通过小于-3cmH2O 的吸气压力，仪器进入吸气状态。避免环境中 NO 对测量结果的准确性影响。 2.4.12 质控：开机后自检，自动校准零点基线。 2.4.13 主机具有含有嵌入式打印机，本机具有打印功能。 2.4.14 主机具有双屏显示功能，可通过 HDMI 接口连接外部显示器，双屏显示，避免医患人员相互传染。 2.4.15 主机能够扫码读取信息。 2.4.16 主机内置电池，可断开网电源独立工作。 | 5年 |

- 三、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿培养箱 | 序号; 名 称; 单位; 数量; 备 注. 1; 控制柜及箱柜; 件; 1; 抽屉式. 2; 恒温罩; 只; 1. 3; 输液支撑带托盘组件; 套; 1; 包含：输液挂钩、输液杆和输液支撑及托盘. 4; 加湿器; 套; 1; 装在控制柜中. 5; 肤温传感器; 根; 1. 6; 电源线; 根; 1. 7; 超静音脚轮; 只; 4; 含：制动脚轮2只. 8; 光疗灯箱（附件）及连接线; 套; 1; LED. 9; 光疗灯盒（附件）及连接线; 套; 1; LED. 10; 保险丝管（F3AL 250V，Φ5x20mm）; 只; 4; 备用品. 11; 保险丝管（FIAL 250V，Φ5x20mm）; 只; 6; 备用品. 12; 凝胶床垫; 块; 1. 13; 空气净化过滤布（专用）; 块; 2; 备用品. |
| 2 | 宫腔电切镜 | 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 30°内窥镜; Φ4x302mm; 1支. 2; 外鞘套; 26Frx175mm; 1支. 3; 内鞘套及闭孔器; 24Frx194mm; 1套. 4; 操作器; 被动式; 1把. 5; 单极手术电极（环状）; Φ4x281mm; 5支. 6; 单极手术电极（球状）; Φ4x287mm; 2支. 7; 单极手术电极（直环状）; Φ4x282mm; 2支. 8; 单极手术电极（针状）; Φ4x288mm; 2支. 9; 进水接门; 1支. 10; 高频连接线; 3m; 1条. 11; 光缆; Φ4x2m; 1条. |
| 3 | 干燥柜 | 序号; 名称; 数量. 1.; 干燥柜主体; 1台. 2.; 仪表; 1个. 3.; 不锈钢网架; 9片. 4.; 接水盒; 1只. 5; 导管挂架; 1只. 6.; 加热管; 1套. 7.; 高压风机; 1个. 8.; 门锁; 1个. 9.; 脚轮; 4只. |
| 4 | 呼出一氧化氮分析仪+配套耗材（挂网） | 序号; 名称; 数量. 1; 呼气分析仪主机; 1 台. 2; 一氧化氮传感器; 1 个. 3; 呼吸手柄; 1 个. 4; 电源适配器; 1 个. 5; 一次性吹嘴; 个. 6; 充电式电池; 1 个. 7; USB 数据线; 1 根. 8; 电源线组成; 1 根. |

- 四、安装调试服务

- 安装要求:供应商需负责设备的运输、就位及专业安装，确保安装环境符合设备技术参数(如空间、水电、通风等），并承担安装过程中的安全责任；

- 调试标准:安装后需进行全面调试，确保设备各项功能达到技术规格书要求，并提供调试报告；

- 五、培训服务

- 1.操作培训：为使用方操作人员提供现场培训，内容包括设备开关机、程序设置、日常操作流程、紧急情况处理等，确保操作人员能独立、规范使用设备。

- 2.维护培训：针对设备维护人员，提供设备日常保养、简单故障排查及零部件更换等培训，培训方式可包括理论讲解和实操演示，培训时长需满足使用方需求。

## 六、售后服务响应

1.响应时间：供应商需提供7×24小时售后服务热线，设备出现故障时，需在2小时内做出响应，若需现场维修，需在24小时内到达现场。

2.故障处理：对于非紧急故障，供应商需在约定时间内解决；对于影响设备正常运行的紧急故障，需优先处理并提供备用解决方案（如临时设备支持），直至故障排除。

七、保修与维护服务

1.保修期：设备整体保修期不低于1年、呼出一氧化氮分析仪+配套耗材（挂网）不低于5年（从验收合格之日起算），保修期内免费提供零部件更换和维修服务（人为损坏除外）。

2.定期维护：供应商需提供半年定期上门巡检服务，对设备性能进行检测、清洁和保养，并出具维护报告，确保设备长期稳定运行。

八、技术支持与升级

1.终身技术支持：保修期外，供应商需继续提供技术咨询和维修服务，收取合理的零部件费用和人工费用，且不得限制使用方选择第三方维修服务（除非设备有特殊技术要求）。

2.软件升级：若设备涉及控制系统软件，供应商需提供免费版本升级服务，确保软件功能符合最新标准或使用需求。

九、验收与文件交付

1.验收配合：设备安装调试完成后，供应商需配合使用方完成验收测试，提供完整的验收报告、设备合格证、技术说明书、维修手册等文件。

2.文件完整性：交付文件需包含设备操作指南、电路图、零部件清单、校准记录等，便于使用方后续维护和管理。

十、商务要求

（一）送货地点：高县人民医院指定地点。

（二）付款方式和条件：

1.合同签订后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的30％；

2.设备安装验收合格并完成培训后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的70％；

结算金额（四舍五入，精确到小数点后二位）不超过本项目最高限价。付款方式为转账支付。

（三）履约验收：结合本项目采购文件、采购合同的要求进行验收。

（四）质量保修范围和保修期：在质保期内，成交供应商应自带配件和安装工具对本次采购的所有产品进行上门免费安装调试和维护；对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由成交供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。质保期满后，成交供应商承诺按照不高于市场价格提供硬件的维修、更换服务。

（五）其他要求：若在合同履行期间，需要增加配送不在清单中的产品及维修配件物品，则须经双方协商价格后进行配送。双方协商价格原则上不得高于市场价。

- 评分办法

供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。

- 比选申请文件格式

（比选申请封面）

项目名称：

项目编号：

比选申请文件

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

- 一、承诺函

致高县人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：

我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目比选有效期为90天。

4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 二、具有独立承担民事责任的能力

(营业执照)

- 三、具有健全的财务会计制度的证明材料

- 四、法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

注：

1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.此授权书盖章位置未做强制性要求。

六、法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 注：

- 1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

- 2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

- 七、开标一览表

项目名称：XXX采购项目

| - 名称 |  | - 投标单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - XXX采购项目 |  |  |  |
| - 投标单价 | - 大写： - 小写： |  |  |

注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。

2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。

3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

八、第四章采购需求承诺函

- 九、供应商认为需要提供的其他材料

- 1.······（格式自拟）