
高县人民医院

排痰仪、注射泵等医疗设备采购项目

采
购
文
件
高县人民医院

2025年9月

目    录
1

第一章 比选邀请

第二章 比选须知
3
第三章 供应商资格审查及符合性审查
6
第四章 采购需求
9
第五章 评分标准
11
第六章 比选申请文件格式
12

 

 比选邀请
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	采购人
	高县人民医院

	
	项目名称
	排痰仪、注射泵等医疗设备采购项目

	
	项目编号
	GXRMYY-2025-080

	
	采购需求
	详见比选文件第四章

	
	最高限价
	预算11.9万元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。

	
	邀请方式
	(公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布；
(邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动

	
	联合体
	(接受       (不接受 

	
	现场踏勘
	(举行       (不举行

	
	履约保证金
	(收取       (不收取 

	
	评审方式
	(综合评分法
即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。
(最低价评审法
即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。

	
	比选文件
获取方式
	供应商应通过：
高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。

	
	比选报名时间
	2025年9月29日至2025年10月10日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外）

	
	比选申请人报名时须提供资料

	（1）报名表。【格式见附件3】
（2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。
（3）企业法人营业执照副本复印件。
注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。

	
	提交比选申请文件方式
	现场提交或邮寄：
文件份数：正本和副本各1份（均须盖鲜章）。
现场提交地点（可邮寄）：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段145号-高县人民医院行政楼二楼209采购管理办公室。
注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达；
未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。

	
	投标截止时间
	2025年10月11日17时30分

	
	开标地点
	高县人民医院行政四楼小会议室（供应商不到现场）

	
	联系方式
	（1）采购部门：采购管理办公室
联系方式：马老师 0831-5393102


 比选须知
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	报价
	（1）本比选统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价

	
	比选申请
文件编制要求
	（1）比选申请文件的格式
比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）比选申请文件的签署、盖章
比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章；

	
	评审要求
	（1）原则上合格供应商需达到三家及以上；
（2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。
（3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
（5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。

	
	服务质量要求
	（1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用

	
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任

	
	比选文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分

	
	供应商质疑
	针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内；
针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内；
质疑函通过书面形式线下提交。
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

	
	中选公告
	（1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告；
（2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。
（3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。

	
	总体说明
	无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担；
本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
“采购人”系指本次组织比选的高县人民医院；
“供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商；
若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
本比选文件最终解释权归采购人所有。


 供应商资格审查及符合性审查
一、资格要求
	序号
	资格要求内容
	通过条件
	备注

	1
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	统一提供承诺函(格式见本文件第四章格式二《承诺函》)
	无

	2
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	

	4
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	6
	投标企业、生产企业及本次投标涉及产品不得涉及以下情况：

1.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	
	

	7
	供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质
	
	

	8
	本项目特定资格要求：
	报价产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）
	


 采购需求
项目概述
高县人民医院因业务发展需要，现对排痰仪、注射泵等医疗设备采购项目进行院内公开比选，欢迎符合资格条件的供应商参加。

技术要求

	序号
	设备名称
	数量
	预算单价（万元
）
	预算总价（万元
）
	技术参数及配置
	质保期

	1
	排痰仪（背心式
）
	4
	1.4
	5.6
	治疗机理：设备运用高频胸腔震荡技术，通过导气管向充气背心中反复的充放气，产生胸腔振荡起到类似轻微咳嗽的效果，使气道表面的黏液和代谢物松弛和液化，使其变小脱落从支气管移动到主气管，通过咳嗽或者人工吸引方式排出体外。
功能参数
1、屏幕规格5寸高清屏幕，全中文导航，触摸按键；
2、训练模式：手动模式，多种自动模式，两种自定义模式；
3、手动模式具备自定义功能，自动保存上次参数；
4、性能参数：频率为1-22Hz，步距1Hz，连续可调；
压力0.1—4.6kpa（1-35mmHg），连续可调；
时间：1-99min，时间步距为1min，连续可调；
5、自动模式：至少具备成人模式、老人模式、重症模式、儿童模式；
6、导气软管连接得可靠性：设备连接软管应连接可靠牢固。连接力不小于20N管路与设备和充气气囊不分离。
7、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa；
8、双重电源保护功能；
9、具备设备累计工作时间查询功能：
10、工作噪音：设备在正常工作时（例如自动模式时），噪声不超过55dB（A）；
11、本产品通过国家行业标准YY／1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》；
12、提供在有效时限内的IS09001质量体系认证证书。
13、提供在有效时限内的IS013485质量体系认证证书。
14、提供符合CMA认证的EMC检测报告。
15、设备内置血氧监测功能模块，可选配此功能，选配后备有线血氧夹即插即用：
16、设备具有专利证书和操作系统的软件著作证书；
17、设备的有效期／使用年限至少为10年。
18、产品加入全球唯一身份标识体系，每台设备上均有医疗器械唯一标识CDI编码，可通过IDCODE平台解析出产品详细信息，方便用户验真与了解产品信息。
配置参数
1、厂家可提供13种背心规格（XXS、XSS、XS、S、M、L等）供医院选择，另 有单层背
心、束带可选，配件至少满足5KG至150KG的使用；
2、充气背心具备腹部防振动结构，除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免交叉感染；
3、选配专用台式推车；
电气参数
1、电源适应性：设备供电在额定电压±10％的范围内，设备的输出气动频率和最大气动压力变化率应不超过±10％
2、环境温度：-10℃～＋40℃
3、相对湿度：≤80％
4、大气压力：70～106kPa
5、电源电压：AC220V 50Hz 功率：200VA
	3年

	2
	注射泵（双通道
）
	6
	0.55
	3.3
	1．相关证书：具有CFDA认证、CE认证、ISO认证
2．适用注射器：适用于符合国家标准的注射器，内置13个常用品牌；可另外自定义6种其他品牌
3．适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50／60ml 注射器
4．注射速度：50／60mL，0.1～2000.0ml／h：30ml，0.1～1200.0mL／h：20mL，0.1～800.0mL／h；10mL，400.0mL／h；5ml200／k最小增量：0.01mL／h
5．快推速度：50／60mL，0.1～2000．Dml／h：30ml，分1200.0mL／h；20mL，0.1～800.0mL／h；10mL，400.0mL／h；5mL，200.0mL／b最小增量：0.1mL／h
6．准确度：±3％（注射精度±2％，机械精度士1％）
7．预输量：范围0.1～9999.9ml，增量0.1ml
8．注射时间：范围00h01min～99b59min；增量1min；输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量
9．注射模式：速度模式、时间模式、剂量模式、药物库模式、序列模式
10．剂量模式：剂量范围0.001～9999，最小增量0.001，药物量0.1～999.9，增量0.1，药液量0.1～999.9ml，增量0.1ml，体重0.1～300.0kg，增量0.1kg，多剂量单位选择
11．剂量单位：剂量单位：25种速度单位（剂量单位）可供选择：ug／kg／min，mg/kg/min,ml/b、IU/kg/h、IU/kg/min、U/kg/b、U/kg/min、IU/h、IU/min、U/h、U/min、g/h、mg/h、ug/h、ng/h、g/min、mg/min、ug/min、g/kg/h、mg/kg/h、ug/kg/h、ng/kg/h、g/kg/min、mg/kg/min、ng/min、
12．报警功能：可实现声光同时报警，立体凸起式报警灯设计，报警观察范围≥270°；具备三级报警功能，并显示具体报警信息，阻塞报警、注射器脱落报警、注射器推空报警、注射器近空、拉杆脱落、按手脱落、夹扣脱落、系统故障、速度异常报警、电池耗尽报警、无电池报警、按键卡住报警、注射完成报警、注射器近空报警，无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警、KVO完毕报警。
13．阻塞回撤功能：阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者：
14．在线滴定功能：药物注射过程中，保证泵运行状态仍可调整注射速度。
15．联机功能：具备A、B通道联机功能，适用于药物的不问断推注，保证没有任何中断的连续给药，维持血药浓度稳定
16．待机功能：具有待机功能，可自定文待机时间
17．BOLUS功能；BOLUS速度：0.1～2000ml／h可调，自动／手动俩种可选，BOLOS 量：1.0mL～50.0ml；最小增量0.1mL，还可以设置bolus周期，分段bolus、在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量和一定的速度进行注射。
18．KV0速度：0.1～20ml／h速度可期，还可以关闭＆V0速度
19．DPS动态压力：DPS动态压力流测，条形和颜色显示，实时显示压力进度条和数值，提前预警：压力档位25档可调，2种单位KPA和mHg可随意切换。
20．显示屏：非触摸屏屏幕：TFT彩色大屏影≥3.5寸，亮度1-10档可谓、全中文操作界面
21．信息储存功能：具备操作信息储存功能，储存操作信息≥5000条
22．电源：AC：220V，50Hz，内置电池：聚合物钾电池7.2Vdc，2600mlh ，中速运行，续航时间约为8小时以上
23．安全等级：1类CF型，外壳防护等级IP44（防水淋）
	5年

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	注射泵
（单通道
）
	2
	0.3
	0.6
	1、适用注射器：适用于符合国家标准的注射器，内置13个常用品牌；其他品牌可标定。
2、适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50／60ml注射器。
3、注射速度：
注射器规格50／60mL，流速设置范围：（0.1～2000.0）mL／h
注射器规格30mL，流速设置范围：（0.1～1200.0）mL／h
注射器规格20mL，流速设置范围：（0.1～800.0）mL／h
注射器规格10mL，流速设置范围：（0.1～400.0）mL／h；
注射器规格5mL，流速设置范围：（0.1～200.0）mL／h；
最小增量：0.01mL/h
4、注射精度：±2%
5、预输量：范围：0.1～9999.9ml，增量0.1ml
6、累积量范围：0-9999.9ml
7、报警功能：拉杆松脱、按手松脱、注射器来措松脱、未安装注射器、阻塞、注射器推空、速度异常、电池耗尽、无电池、注射中按键卡住暂停中按键卡住、注射完成、注射器近空、无操作超时、网电源供电中断、电量低、KVO 完毕、预阻塞、预完成、待机完成
8、BOLUS速度：0.1～2000ml／h可调，自动／手动可选
9、快推速度：
注射器规格50／60mL，快推速度设定值：2000.0mL／h
注射器规格30mL，快推速度设定值：1200.0mL／h
注射器规格20mL，快推速度设定值：800.0mL／h
注射器规格10mL，快推速度设定值：400.0mL／h
注射器规格5ml，快推速度设定值：200.0ml／h
10、KVO速度：0.1～20.0ml／h可调，可手动关闭
11、DPS动态阻塞压力报警，25档位可调
12、显示屏亮度可调
13、历史记录：5000条历史记录可供查看和导出
14、电源：AC：220V，50Hz；具有内置电池；聚合物锂电池7.2Vdc，2600mAh，中速运行，续航时间不少于5小时
15、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。
16、防护等级：1P44
17、防虹吸功能；防止药液在暂停期间任意流出
18、具备AnTi-bolus阻塞回撤功能，可自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者
19、具有USB-C接口，可实现数据传输，DC连接等功能
20、可选配WiFi无线模块，实现无线网络监测泵的运行情况
	5年

	4
	输液单泵
	6
	0.3
	1.8
	1.相关证书 ：具有CFDA认证、CE认证、ISO认证
2.适用输液器：适用于符合国家标准的输液器，内置6个常用品牌；可另外自定义6种其他品牌
3.输液速度：0.1-1500ml/h
4.准确度：±4.5%
5.预输量：范围0.1~9999.9ml,增量0.1ml
6.注射时间：范围00h01min~99h59min；增量1min；输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量
7.输液模式：速度模式、时间模式、滴数模式、剂量模式、序列模式
8.剂量模式：剂量范围0.001~9999，最小增量0.001，药物量0.1~999.9，增量0.1，药液量0.1~999.9ml,增量0.1ml，体重0.1~300.0kg,增量0.1kg，多剂量单位选择
9.剂量单位：25种速度单位（剂量单位）可供选择：ng/kg/min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, U/kg/min,  IU/kg/min, ng/kg/h, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, U/kg/h, IU/kg/h,  ng/min, ug/min, mg/ min, g/min, U/min, IU/min,  ng/h, ug/h, mg/ h, g/h, U/h,  IU/h , ml/h
10.报警功能：可实现声光同时报警；具备三级报警功能，并显示具体报警信息，阻塞报警、门开报警、气泡报警、系统故障、速度异常报警、电池耗尽报警、无电池报警、按键卡住报警、注射完成报警、注射器近空报警，无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警、KVO完毕报警。
11.阻塞回撤功能：阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；在线滴定功能：药物注射过程中，保证泵运行状态仍可调整注射速度。
12.BOLUS功能：BOLUS速度：0.1~1500ml/h可调，自动/手动俩种可选，BOLUS量：1.0mL～50.0mL；最小增量0.1mL，还可以设置BOLUS周期，分段bolus。在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量和一定的速度进行注射。
13.KVO速度：0.1~20.0ml/h速度可调，还可以关闭KVO速度
14.DPS动态压力：DPS动态压力监测，条形和颜色显示，实时显示压力数值，提前预警；压力14档可调，高：160（±15）kPa 低：30（±15）kPa
15.蠕动片保护：装有高品质蠕动片保护膜，防止意外漏液进入蠕动片，减缓对输液器蠕动挤压的损伤，从而减缓输液精度的下降
16.显示屏：非触摸屏屏幕 TFT彩色大屏幕≥3寸，亮度1-10档可调，全中文操作界面
17.信息储存功能：具备操作信息储存功能，储存操作信息≥5000条
18.电源：AC：220V，50Hz，内置电池：聚合物锂电池7.2Vdc,2600mAh，中速运行，续航时间约为6小时
19.安全等级：I类CF型，外壳防护等级IPX4（防水淋）
	5年

	5
	输血泵
	1
	0.6
	0.6
	1、模式：速度模式、时间模式、点滴模式、体重模式、剂量时间模式、微量模式、新生儿模式
2、电击防护类型：I类 + 内部电源设备
3、电击防护等级：CF防除颤 应用部分
4、进液防护等级：中文：IP34  英文:IP32
5、输液速度：输液速度范围：0.1ml/h-2400ml/h，其中输血的速度范围：0.1ml/h-2200ml/h；
6、输液精度：
a) 输液误差应≤±5%或±0.01mL/h，取大者。
b) 输液误差≤±4.5%或±0.01mL/h，取大者 (使用贝朗输液管）。
c) 快推误差应为≤±5%或±0.01mL/h，取大者。
7、输液器规格：20滴/ml、60滴/ml
8、输液速度调节步长：
a) 0.1ml/h-99.99ml/h，调节步长：0.01ml/h；
b) 100.0ml/h-999.9ml/h，调节步长：0.1ml/h；
c) 1000ml/h-2400ml/h，调节步长：1ml/h；
9、输液器品牌：至少可存储40个以上的输液器品牌，可设备端直接添加或删除常用品牌。
10、快进速度范围：在（0.1-2400）ml/h范围内设定；
11、共3种输液快推功能：
a)手动快推:需手动设置预置量、快推速度；
b)半自动快推：设置预置量、自动默认快推速度；
c)自动快推：自动默认预置量、自动默认快推速度；
12、屏幕锁定功能：
a) 手动锁屏：在输液状态，长按声音暂停键/解锁键进入屏幕锁定状态，再按声音暂停键/解锁键可以进行屏幕解锁。
b) 自动锁屏：在输液状态，在设定时间内无任何操作进入屏幕锁定状态，时间1-10min内可配置。在键盘锁定状态，按静音键/解锁键可以进行屏幕解锁。
13、Anti-Bolus压力自动释放：支持阻塞压力释放（Anti-BOLUS）功能；
14、输液中调速功能：输液过程中可动态修改速度或剂量速度或挡位，10S无操作返回；
15、支持在线动态压力监测，可实时显示当前压力值；
16、进入待机时间0-24小时可设，进入待机后，不能启动输液，完成待机会触发“待机完成”提醒；
17、KVO功能：
手动模式:0.1-50ml/h,默认：1ml/h
自动模式:
当输液速度大于等于10ml/h，KVO速度为3 ml/h；
当输液速度大于等于1 ml/h 而小于10ml/h，KVO速度为1 ml/h；
当输液速度小于1ml/h，KVO速度为注射速度；
18、预置量：0.1～9999.99ml，步进：0.01
19、累积量：0.01-99999.99ml，步进：0.01ml
20、阻塞等级：15档（6.7kPa-150kPa），默认10档；
21、药库功能：
设备可选配药库功能，在显示界面下应能显示药物名称及背景颜色。
设置的输液速度或剂量超过硬上限或硬下限时，设备应进行相应提示，并且不能启动输液。
设置的输液速度或剂量超过软上限或软下限，但仍在硬上限、硬下限的范围内，设备应进行提示，但可以进行输液。
药物库管理工具软件，具有6000种以上药物，可根据需要筛选下载不少于100种药物信息存储使用。
22、历史记录功能：可存储不小于5000条最新的历史记录,可通过USB接口导出；
23、夜间自动背光功能：输液泵可配置进入夜间的时间，进入夜间时间时会自动调节显示屏背光亮度。
24、气泡检测功能：气泡档位可进行设置，单个气泡档位分别为 15μL，50μL，100μL，200μL，300,400，500μL，800μL,累积气泡档位为0.1-1.0mL/15min，气泡灵敏度（最小可检测气泡体积）为 15uL；
25、限量开关功能：输液泵提供限量模式开关功能，该功能可支持配置开启或关闭，开启后限定的最大速度和预置量适用于所有模式。
26、压力预测功能：输液泵运行时能动态图标指示压力变化，当压力上升时，自动预测且触发系统报警。
27、故障定位功能：输液泵提供故障定位功能，当系统故障或异常报警时，系统可自动定位故障并图示化提醒显示故障的位置。
28、不小于7英寸电容触摸屏
29、治疗方案可记录功能：
可记忆用户最近的治疗模式参数，并可将该模式参数用于输液。
在高级设置：可配置是否开启，默认不开启，且开机参数清零。
可配置开启及默认记录最近治疗方案的条数:1-30条, 显示按时间先后顺序显示。
30、动态压力监测实时显示功能：系统可显示当前设置的阻塞压力值，检测和显示当前输液管路的压力，并通过不同的颜色图标显示压力状态，显示的压力状态有：正常压力、接近阻塞报警压力、达到阻塞报警压力。
31、二维码功能：
界面二维码：可配置显示设备二维码信息，信息包含设备型号、序列号等重要信息。
保修二维码：可扫描填报，自动获取设备信息，提交维修服务处理。
32、双无线功能：具有WIFI和红外双无线通信功能；
33、音量调节功能：具有10档音量调节功能，默认5档；
34、声音暂停功能：除电池耗尽和系统故障报警外，其他报警可按屏幕静音图标暂停音量报警，最长时间：2min;
35、报警功能：遗忘操作报警、输液即将完成报警、输液器未校准报警、管路阻塞报警、管路气泡报警、泵门未关闭报警、输液完毕报警、KVO完毕报警、点滴传感器异常报警、 速度超范围报警、空瓶报警、滴速异常报警、网电源中断报警、未安装电池报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、供电中断报警、系统故障报警。
	5年


配置清单

	序号
	设备名称
	配件名称
	单位
	数量

	1
	排痰仪（背心式
）
	主机
	台
	1

	
	
	电源线
	条
	1

	
	
	通气软管
	条
	2

	
	
	排痰背心
	件
	2

	
	
	充气束带
	条
	1

	
	
	说明书
	份
	1

	
	
	合格证
	份
	1

	
	
	保修卡
	份
	1

	
	
	操作步骤
	份
	1

	
	
	装箱单
	份
	1

	2
	注射泵
	序号
	物品名称
	单位
	数量

	
	
	1
	注射泵主机
	台
	1

	
	
	2
	使用说明书
	本
	1

	
	
	3
	电源线
	根
	1

	
	
	4
	产品合格证
	张
	1

	
	
	5
	装箱单
	张
	1

	
	
	6
	WIFI模块（选配）
	个
	1

	
	
	7
	输液架（选配）
	个
	1

	3
	注射泵（单通道）
	序号
	物品名称
	单位
	数量

	
	
	1
	注射泵主机
	台
	1

	
	
	2
	使用说明书
	本
	1

	
	
	3
	电源线
	根
	1

	
	
	4
	产品合格证
	张
	1

	
	
	5
	装箱单
	张
	1

	
	
	6
	WIFI模块（选配）
	个
	1

	
	
	7
	输液架（选配）
	个
	1

	4
	输液泵
	序号
	物品名称
	单位
	数量

	
	
	1
	输液泵主机
	台
	1

	
	
	2
	使用说明书
	本
	1

	
	
	3
	电源线
	根
	1

	
	
	4
	产品合格证
	张
	1

	
	
	5
	装箱单
	张
	1

	
	
	6
	输液架
	个
	1

	5
	输血泵
	序号
	部件名称
	数量

	
	
	1
	主机
	1

	
	
	2
	输液架
	1

	
	
	3
	用户手册
	1

	
	
	4
	电源线
	1

	
	
	5
	产品装箱清单
	1

	
	
	6
	输液泵简易操作指南
	1


四、安装调试服务
安装要求:供应商需负责设备的运输、就位及专业安装，确保安装环境符合设备技术参数(如空间、水电、通风等），并承担安装过程中的安全责任；

调试标准:安装后需进行全面调试，确保设备各项功能达到技术规格书要求，并提供调试报告；

五、培训服务
1.操作培训：为使用方操作人员提供现场培训，内容包括设备开关机、程序设置、日常操作流程、紧急情况处理等，确保操作人员能独立、规范使用设备。

2.维护培训：针对设备维护人员，提供设备日常保养、简单故障排查及零部件更换等培训，培训方式可包括理论讲解和实操演示，培训时长需满足使用方需求。
六、售后服务响应

1.响应时间：供应商需提供7×24小时售后服务热线，设备出现故障时，需在2小时内做出响应，若需现场维修，需在24小时内到达现场。

2.故障处理：对于非紧急故障，供应商需在约定时间内解决；对于影响设备正常运行的紧急故障，需优先处理并提供备用解决方案（如临时设备支持），直至故障排除。

七、保修与维护服务

1.设备整体保修期：心电监护仪、排痰仪、气压治疗仪、电动溶栓创不低于3年；注射泵（双通道）、注射泵（单通道）不低于5年；气垫床不低于1年，均从验收合格之日起算，保修期内免费提供零部件更换和维修服务（人为损坏除外）。

2.定期维护：供应商需提供半年定期上门巡检服务，对设备性能进行检测、清洁和保养，并出具维护报告，确保设备长期稳定运行。

八、技术支持与升级

1.终身技术支持：保修期外，供应商需继续提供技术咨询和维修服务，收取合理的零部件费用和人工费用，且不得限制使用方选择第三方维修服务（除非设备有特殊技术要求）。

2.软件升级：若设备涉及控制系统软件，供应商需提供免费版本升级服务，确保软件功能符合最新标准或使用需求。

九、验收与文件交付
1.验收配合：设备安装调试完成后，供应商需配合使用方完成验收测试，提供完整的验收报告、设备合格证、技术说明书、维修手册等文件。

2.文件完整性：交付文件需包含设备操作指南、电路图、零部件清单、校准记录等，便于使用方后续维护和管理。

十、商务要求

（一）送货地点：高县人民医院指定地点。

（二）付款方式和条件：

1.合同签订后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的30％；

2.设备安装验收合格并完成培训后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的70％；

结算金额（四舍五入，精确到小数点后二位）不超过本项目最高限价。付款方式为转账支付。

（三）履约验收：结合本项目采购文件、采购合同的要求进行验收。

（四）质量保修范围和保修期：在质保期内，成交供应商应自带配件和安装工具对本次采购的所有产品进行上门免费安装调试和维护；对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由成交供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。质保期满后，成交供应商承诺按照不高于市场价格提供硬件的维修、更换服务。 

（五）其他要求：若在合同履行期间，需要增加配送不在清单中的产品及维修配件物品，则须经双方协商价格后进行配送。双方协商价格原则上不得高于市场价。
评分办法
供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。
比选申请文件格式
（比选申请封面）
项目名称：
项目编号：
比选申请文件
比选申请人名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
联系方式（移动电话）：
日期：     年    月     日

一、承诺函
致高县人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：
我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目比选有效期为90天。
4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
二、具有独立承担民事责任的能力
(营业执照)
三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、法定代表人身份证明书
（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）
________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。
特此证明。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：
1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.此授权书盖章位置未做强制性要求。
六、法定代表人授权委托书
（若委托授权代表参与则提供此页）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):    （签字）         
委托代理人： （签字）                   
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：

1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

七、开标一览表
项目名称：XXX采购项目
	名称
	投标单价（元）
	备注

	XXX采购项目
	
	

	投标单价
	大写：
小写：                                         


注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。
2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。 
3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）
投标人名称：XXXX（单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
八、第四章采购需求承诺函
九、供应商认为需要提供的其他材料
1.······（格式自拟）
